Біполярні інструменти

Настанова з використання

Настанова поширюється на наступні вироби: біполярні затискачі, ножиці, пінцети, кульки, гачки, голки, зонди.

Настанова містить рекомендації із застосування, вказівки по безпеці, методи дезінфекції, передстерилізаційного очищення й стерилізації.

Призначення та будова

Біполярні інструменти призначені для виконання коагуляції/ різання біологічних тканин за допомогою високочастотних струмів у складі електрохірургічного апарату високочастотного (ВЧ) в умовах лікувальних і науково-дослідних медичних установ. Електрохірургічний інструмент, скомбінований з біполярним електродом,  призначений для доставки електрохірургічного струму від системного генератора ВЧ безпосередньо на тканини для їх розрізання/коагуляції під час відкритої хірургічної операції.

Біполярний інструмент складається з двох ізольованих бранш. На дистальному кінці бранш є не-

ізольовані електроди для захоплення тканин. На проксимальному кінці розташовані з’єднувачі

для кабелю біполярного виходу електрохірургічного  ВЧ апарата. Кабель є неінвазивний і ізольований  зі з'єднувачами (штекерами) на обох кінцях, служить для передавання електренергії та/або сигналу (даних) між  медичними пристроями..

Принцип дії

Високочастотний струм, що  генерує електрохірургічний  ВЧ апарат, розігріває затиснуту між  неізольованими кінчиками бранш інструмента тканину, забезпечуючи необхідну функцію (перекриття,різання, коагуляцію).

Технічні характеристики

Максимальна амплітуда напруги   –  500 В.

Максимальна потужність -  200 Вт

Біполярні інструменти - затискачі для перекриття великих судин  -150 Вт.

Біполярні інструменти - інші       50-100 Вт.

Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримують випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Опір ізоляції не менше 15 Мом.

Увага! Наведені значення максимальної напруги й потужності є гранично допустимими для біполярних інструментів і не є рекомендованими для роботи.

Всі біполярні інструменти призначені для багаторазового використання.

Рекомендації до застосування

Перед початком експлуатації переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень та ушкоджень ізоляції інструменту, а також стану з’єднувальних кабелів. Неприпустимо використання інструментів з:

1.Суттєвими слідами зношення і деформації форми  робочої поверхні  електродів.

2.Забрудненням поверхні електродів залишками біологічного походження.

Будь-які дії з інструментом, (різання, зварювання тканин) робити тільки при натиснутій педалі, подавши напругу на інструмент.

Щоб уникнути пошкодження інструменту – забороняється, подавши напругу на інструмент, замикати бранши  накоротко (без навантаження).

Рекомендується через деякий час роботи охолоджувати електроди.

Охолодження інструменту допускається, занурюючи  робочі електроди на 5-10 секунд у фізрозчин.

Для усунення пригорання біологічної тканини до поверхні робочого електрода і підвищення провідності навколишнього середовища в робочій зоні, рекомендується зрошення  електродів та тканини фізрозчином.

Під час роботи регулярно очищуйте кінчики електродів від тканини, що нагоріла, за допомогою  м’яких серветок.

Не рекомендується використання кислот.

Слід уникати надмірних зусиль і тиску на інструмент.

Вказівки по безпеці

До використання біполярного інструменту, ознайомтеся з правилами безпеки та експлуатації на застосовуваний ВЧ апарат

Біполярний інструмент після активації, залишається гарячим деякий час і може викликати опіки.

Забороняється працювати з електрохірургічним інструментом, який має пошкодження ізоляції.

Приєднання, заміну й чищення слід проводити тільки при не активованому інструменті.

Не допускається проведення доробок електродів. Підприємство виробник у цьому випадку не несе відповідальності за пошкодження, які можуть бути нанесені пацієнтові та персоналу.

Слід проводити ретельне промивання й просушування інструментів після дезінфекції та стерилізації. Стерилізаційні та дезинфікучі розчини, що залишилися на інструменті після обробки, при попаданні під час операції в рану, можуть викликати ускладнення.

Дезінфекція,  передстерилізаційне очищення,  стерилізація

Дезінфекція інструментів проводиться відразу після використання. Для попереднього очищення рекомендується використовувати ензим-утримуючи засоби. Хімічну дезінфекцію проводять вручну, згідно з інструкцією до використовуваного засобу.

Рекомендовані засоби хімічної дезінфекції та передстерилізаційного очищення:

«Лізоформін 3000» (Україна), «Секусепт Актив» (Німеччина)

Після хімічної дезінфекції інструменти слід ретельно промити.

Стерилізацію  проводять низькотемпературними або холодними (хімічними) методами за допомогою дезинфікуючих розчинів, згідно з інструкцією до використовуваного засобу. Після хімічної стерилізації, інструменти  ретельно промити від розчину і повністю висушити.

Рекомендовані засоби для стерилізації: «Лізоформін 3000» (Україна);  «Секусепт Актив» (Німеччина).

Не використовуйте автоклав або сухожарову шафу.